Trilha eletrônica de auditoria e rastreabilidade dos ciclos pneumáticos

| Parâmetro | Nomenclatura técnica recomendada | Unidade/registro | Limites Operacionais * |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificação do acionamento | Identificador único do acionamento | ID000001, ID000002, ... |  |
| Identificação do participante | Código de identificação do participante | P001, P002... |  |
| Identificação da manobra | Identificador do ciclo pneumático | C1, C2, C3... |  |
| Data/hora | Data e horário do ciclo pneumático | DD/MM/AAAA – hh:mm:ss |  |
| Pressão programada | Pressão-alvo programada | mmHg |  |
| Maior pressão atingida | Pressão máxima atingida | mmHg | ≤105% da pressão-alvo programada |
| Pressão mantida | Pressão média durante o platô pressórico | mmHg |  |
| Estabilidade da pressão | Variação pressórica durante o platô | mín.–máx. | - 2% a + 2% da pressão-alvo programada |
| Tempo para atingir a pressão | Tempo de insuflação até a pressão-alvo | s | Até 10 s |
| Tempo sob pressão | Duração do platô pressórico | s | Até 10 s |
| Tempo de esvaziamento | Tempo de descompressão pneumática | s | 1 a 2 segundos |
| Pressão após esvaziamento | Pressão residual pós-descompressão | mmHg | Menor que 5 mmHg |
| Resultado operacional | Status de conformidade do ciclo pneumático | Conforme / Não conforme |  |
| Código de não conformidade técnica | Código de não conformidade técnica | NC00, NC01, NC02, ... |  |
| Identificação do aparelho | Identificador único do dispositivo | nº de série |  |
| Software | Versão do firmware/software de controle | versão |  |
| Calibração | Data da última verificação metrológica/funcional | DD/MM/AAAA – hh:mm:ss |  |

1. Status de conformidade técnica do ciclo pneumático:
Conforme / Não conforme

2. Código de não conformidade técnica:
O código de conformidade/não conformidade será atribuído automaticamente a todos os acionamentos, sendo NC00 utilizado para ciclos conformes e NC01–NC08 para as respectivas não conformidades técnicas. Assim, poderíamos ter códigos como:

- NC00 — conforme

- NC01 — pressão-alvo não atingida

- NC02 — instabilidade pressórica durante o platô

- NC03 — tempo de insuflação fora da faixa especificada

- NC04 — duração do platô fora da faixa especificada

- NC05 — tempo de descompressão fora da faixa especificada

- NC06 — pressão residual pós-descompressão acima do limite

- NC07 — ciclo interrompido pelo operador

- NC08 — falha técnica do dispositivo

Modelo de Registro Ideal da Trilha de Rastreabilidade:

- Modelo em que ocorreu tudo dentro do previsto.

ID000123 | P037 | 11/08/2026 09:42:16 | Ciclo 2 | Alvo 100 mmHg | Máx. 100,4 | Platô médio 99,8 | Faixa 99,2–100,4 | Insuflação 3,2 s | Platô 8,0 s | Descompressão 0,94 s | Pressão residual 1,2 mmHg | Conforme |NC00 | nPressure NP001 | FW 1.0.3 | última calibração 02/08/2026 18:23:47.

- Modelo no qual o tempo de descompressão ficou acima do esperado.

ID000126 | P038 | 11/08/2026 09:42:16 | Ciclo 2 | Alvo 100 mmHg | Máx. 100,4 | Platô médio 99,8 | Faixa 99,2–100,4 | Insuflação 3,2 s | Platô 7,0 s | Descompressão 2,1 s | Pressão residual 1,2 mmHg | Não conforme | NC05 | nPressure NP001 | FW 1.0.3 | última calibração 02/08/2026 18:23:47.

ORIENTAÇÕES

1. A trilha deve ser gerada automaticamente e ser formalmente não editável pelo operador.

2. * Os limites operacionais, apresentados na tabela acima, inicialmente programados no dispositivo serão utilizados exclusivamente durante a fase piloto do projeto como parâmetros técnicos preliminares, destinados à avaliação da estabilidade pressórica, dos tempos de insuflação, platô e descompressão e da reprodutibilidade dos ciclos pneumáticos. Esses valores poderão ser ajustados com base nos achados da fase piloto. Após essa etapa, os parâmetros operacionais e os respectivos limites de conformidade serão formalmente definidos e congelados antes do início da coleta da amostra definitiva.

3. Controle de configuração e alterações

Qualquer alteração na versão do firmware/software de controle ou nos parâmetros operacionais do dispositivo deverá ser documentada, contendo identificação da versão, data e horário de implementação e descrição da alteração. Durante a fase definitiva da pesquisa, modificações que possam interferir nos parâmetros de aquisição somente poderão ser realizadas mediante justificativa técnica documentada.

4. Data e horário

A data e o horário deverão ser obtidos do relógio interno do sistema. Eventuais ajustes de data ou horário deverão ser registrados automaticamente na trilha de auditoria, preservando-se o valor anterior, o novo valor e o momento da alteração.

5. Qual a importância de cada ciclo ser registrado como o ID000126 se já temos os outros dados?

Porque ele garante unicidade absoluta. Imagine que P038 faça três ciclos e, por alguma razão, C02 precise ser repetido (no exemplo abaixo: o tempo de descompressão ficou superior a 2,0 segundos). Preciso ter dois registros relacionados ao mesmo participante e à mesma etapa, mas com IDs diferentes:

  - Modelo no qual o tempo de descompressão ficou acima do esperado.

ID000126 | P038 | 11/08/2026 09:42:16 | Ciclo 2 | Alvo 100 mmHg | Máx. 100,4 | Platô médio 99,8 | Faixa 99,2–100,4 | Insuflação 3,2 s | Platô 7,0 s | Descompressão 2,1 s | Pressão residual 1,2 mmHg | Não conforme | NC05 | nPressure NP001 | FW 1.0.3 | última calibração 02/08/2026 18:23:47.

  - Ciclo seguinte, repetido, apresentando o tempo de descompressão aceitável.

ID000127 | P038 | 11/08/2026 09:43:26 | Ciclo 2 | Alvo 100 mmHg | Máx. 100,6 | Platô médio 99,9 | Faixa 99,2–100,6 | Insuflação 6,2 s | Platô 7,1 s | Descompressão 1,4 s | Pressão residual 1,6 mmHg | Conforme | NC00 | nPressure NP001 | FW 1.0.3 | última calibração 02/08/2026 18:23:47.

6. Curva curva pressão (mmHg) x tempo (s)

Se possível o equipamento poderia apresentar uma curva pressão (mmHg) x tempo (s), ou pelo menos guardar internamente os números dessa curva, vinculada ao respectivo identificador único do acionamento. Pois seria extremamente valioso em caso de uma eventual auditoria.

7. Modelo do texto e dos dados do gráfico para exportação.

Seria possível a exportação desses dados em um texto CSV, Comma-Separated Values – “valores separados por vírgulas”. O arquivo propriamente dito seria algo parecido com:

ID,Participante,DataHora,Ciclo,PressaoAlvo,PressaoMaxima,PlatôMedio,Descompressao,Status,CodigoNC

ID000123,P037,11/08/2026 09:42:16,C2,100,100.4,99.8,0.94,Conforme,NC00,nPressure P001,FW 1.0.3,última calibração02/08/202618:23:47

7.1. Exportação da trilha de auditoria em CSV — uma linha para cada ID000XXX.

7.2. Exportação dos dados brutos da curva pressão × tempo — também em CSV, vinculados ao mesmo ID000XXX.

Por exemplo, para ID000123, o segundo arquivo poderia conter:

Tempo_s,Pressao_mmHg

0.00,0.0

0.10,3.2

0.20,7.8

...

3.20,100.0

3.30,100.1

...

11.20,99.8

11.30,82.4

...

12.14,1.2

8. Incluir data e relógio no dispositivo (como seriam os seus ajustes?).

CONCLUSÃO

A trilha eletrônica de auditoria e rastreabilidade foi estruturada em consonância com princípios internacionalmente reconhecidos de integridade de registros eletrônicos, rastreabilidade, controle de configuração, validação de software e gestão da qualidade aplicáveis a dispositivos médicos, tomando como referenciais a IEC 62304, o FDA 21 CFR Part 11 e respectivas orientações sobre registros eletrônicos e validação de software, e a ISO 13485.

| Parâmetro | IEC 62304 | FDA Part 11 | FDA Software Validation | ISO 13485 | Avaliação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID único por acionamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Muito adequado |
| Data/hora com segundos | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | Muito adequado |
| Participante pseudonimizado | — | ✓ | — | ✓ | Adequado |
| Identificação C1/C2/C3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Adequado |
| Registro dos parâmetros efetivamente medidos | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | Muito adequado |
| Conforme/Não conforme | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | Muito adequado |
| Códigos NC00–NC08 | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | Muito adequado |
| Número de série do dispositivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | Muito adequado |
| Versão do firmware | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | Excelente |
| Data/hora da última verificação metrológica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | Excelente |
| Registro automático | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | Excelente |
| Registro não editável pelo operador | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | Excelente |
| Curva pressão × tempo vinculada ao ID | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | Excelente |
| Exportação CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Adequado |

Referências Bibliográficas

  - International Electrotechnical Commission. IEC 62304:2006: Medical device software—software life cycle processes. Amendment 1:2015. Geneva: IEC; 2006.

  - U.S. Food and Drug Administration. Part 11, electronic records; electronic signatures—scope and application: guidance for industry [Internet]. Silver Spring (MD): U.S. Food and Drug Administration; 2003 [cited 2026 Aug 11]. Available from: FDA — Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures

  - U.S. Food and Drug Administration. General principles of software validation: final guidance for industry and FDA staff [Internet]. Rockville (MD): U.S. Food and Drug Administration; 2002 [cited 2026 Aug 11].

  - International Organization for Standardization. ISO 13485:2016: Medical devices—quality management systems—requirements for regulatory purposes. 3rd ed. Geneva: ISO; 2016.